💧 制药用水电导率超标？普罗斯顿环保教您精准排查与维护！

在制药、电子、化工等对水质要求极高的行业中，电导率是衡量水质纯度的核心指标。一旦在线监测仪表报警显示“电导率超标”，不仅会影响生产良率，更可能触发合规风险。

面对这一突发状况，很多工厂的第一反应是怀疑水质出了大问题。但在河南普罗斯顿环保的资深工程师看来，遵循“先排查仪表，后排查系统”的原则，往往能更快找到症结，避免盲目停机带来的损失。

今天，普罗斯顿环保就结合20年的工业水处理经验，为您送上一份在线监测仪表故障排查与电极维护指南！

🔍 第一步：快速排查在线监测仪表故障

在怀疑反渗透（RO）膜或EDI模块损坏之前，我们首先要确认：是不是监测仪表在“误报”？您可以按照以下顺序进行快速诊断：

1. 验证与校准仪表（最优先）

- 标准液核查： 立即使用新鲜、未过期的标准电导率溶液（如制药用水常用的1413 μS/cm KCl溶液）对仪表进行校准验证。如果仪表读数与标准值偏差超过±2%~5%，说明仪表需要重新校准。

- 检查参数设置： 确认仪表的电极常数（K值）设置是否与电极铭牌一致（例如电极是K=0.1，仪表不能设为K=1.0）。同时，检查温度补偿系数是否设置正确（纯水体系通常约为2.0%/℃）。

2. 检查电极与探头状态

- 气泡附着： 检查电极表面是否有气泡被困住。气泡会导致电流路径不稳定，引起读数漂移。可以轻敲电极或在管路中调整安装角度排出气泡。

- 线缆与连接： 检查电极的线缆、BNC接头是否受潮、松动或断裂。接触不良会导致读数间歇性跳变或显示溢出。

3. 排查安装与环境干扰

- 流速与死角： 确保传感器安装在流速稳定（通常0.5~3 m/s）的管段，避开泵的出口或弯头处，防止湍流或气泡产生。

- 电磁干扰： 检查仪表信号线是否远离大功率电机、变频器等强电磁源，且屏蔽层是否已单端良好接地。

🛠️ 第二步：电导率电极的日常清洁与维护

电极的污染是导致读数偏低或响应缓慢的常见原因。针对制药用水及工业纯水的特点，普罗斯顿环保建议采用以下维护策略：

- 常规清洁： 每次使用前后用纯化水或注射用水冲洗。若有轻微污染，可用中性洗涤剂清洗，再用纯水彻底冲洗。

- 针对性清洗：

  - 无机盐水垢/重金属： 可用5%~10%的稀硝酸或稀盐酸短时间浸泡（5~10分钟），随后用纯水冲洗干净。

  - 有机物/油污： 可用酒精或温和的洗涤剂清洗。

- ⚠️ 严禁事项： 绝对不能用硬物刮擦电极，尤其是镀铂黑的电极，其表面涂层非常脆弱，机械擦拭会导致电极报废。

💧 第三步：电极的正确存储与活化

正确的存储能极大延长电极寿命并保证下次测量的准确性：

表格

| 存储场景 | 推荐方法 | 核心注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 短期存储 (1-7天) | 浸泡在去离子水或3mol/L KCl溶液中 | 保持电极湿润，防止感应表面脱水。 |
| 长期存储 (>1周) | 洗净后用滤纸吸干，放入干燥保护盒 | 镀铂黑电极长期不用需干燥存放。 |
| 重新启用 | 干燥存放的电极需在蒸馏水中浸泡数小时活化 | 活化后需用标准液重新校准再使用。 |

特别提醒： 尽量避免将电极长期浸泡在纯水中（尤其是超纯水），这可能会导致电极脱水或离子渗出，影响性能。

🏭 普罗斯顿环保：您的全案水处理解决方案服务商

如果排除了仪表和电极故障，电导率依然超标，则可能涉及反渗透膜元件破损、O型圈泄漏或系统滋生生物膜等复杂问题。

作为深耕工业水处理20年的源头厂家，河南普罗斯顿环保科技有限公司不仅提供高质量的工业反渗透设备、超纯水设备及各类配件耗材，更拥有专业的售后运维团队。

- 免费技术支持： 无论您是否采购我们的设备，遇到水质或仪表难题，我们都提供全程免费技术咨询。

- 一站式服务： 从设备勘测、方案设计到安装调试、后期运维托管，我们为您提供省心省力的“交钥匙”工程。

💧 遇到水质难题？随时联系我们！
普罗斯顿环保销售热线：188-4886-5816
公司官网：https://www.plsdhb.cn/